怀化市第五人民医院

招标文件

采购项目名称：等离子电切系统采购项目

采   购   人：怀化市第五人民医院

采  购 编 号：2025013

目   录

第一章  采购公告	3

第二章  投标资料表	5

第三章  评价体系与标准	6

第四章  技术参数说明	8

第一章   采购公告

根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

一、项目概况

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子电切系统 | 1 | 18 |

- 1.1.1 项目名称：等离子电切系统采购项目

- 1.1.2 采购编号：2025013

1.1.3 采购方式：竞争性磋商（综合评分法）

1.2 投标人的资格要求

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

1.2.2 要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

1.2.3 要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

1.2.4 要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.5 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

1.3 投标及开标事宜

1.3.1投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

1.3.2报名截止时间：2025年7月18日17:00止（北京时间）

1.3.3报名地点：怀化市第五人民医院运营管理部(行政一楼）

1.3.4开标时间：2025年7月21日15：30 （北京时间）

1.3.5开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室

1.4 联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：张先生18774770386

电  话：0745-2788939

- 投标资料表

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 说 明 |  |
| 2.1.1 | 采购人名称：怀化市第五人民医院 |
| 2.2 招标文件 |  |
| 2.2.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 2.3 投标文件的编制 |  |
| 2.3.1 | （境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。 |
| 2.3.2 | （境外货物）进口环节关税和增值税：无 |
| 2.3.3 | （境外货物）其他伴随的服务费用：无 |
| 2.3.4 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 2.3.5 | 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 |
| 2.3.6 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 2.3.7 | 投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算） |
| 2.3.8 | 投标文件份数：正本一份，副本一份，加盖投标单位公章。 |
| 2.4 投标文件的递交 |  |
| 2.4.1 | 投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 2.5开标与评标 |  |
| 2.5.1 | 评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。 |
| 2.5.2 | 评标方法：竞争性磋商 |
| 2.5.3 | 定标原则：综合评分法 |
| 2.6 授予合同 |  |
| 2.6.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内 |
| 2.6.2 | 履约保证金：无 |

- 第三章  评价体系与标准

- 3.1 本评标办法采用竞争性磋商方法。

- 3.2 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

- 3.3 本次招标采用综合评分法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用评分最高者中标；

- 3.4 资格、符合性评审条款

| 序号 | 评审目录 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.4.1 | 形式评审标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证等一致 |
| - 3.4.2 |  | 投标函签字盖章 | 投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。 |
| - 3.4.3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| - 3.4.4 |  | 资格要求 | 供应商取得医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证 |
| - 3.4.5 |  | 财务要求 | 财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。 |
| - 3.4.6 |  | 信誉要求 | 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。 |
| - 3.4.7 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格得分统一按公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×投标报价权重值。 |
|  |  | 技术参数 （50分） | “*”参数1项，偏离视为无效响应文件；“#”参数4项，负偏离每项扣5分；常规参数12项，响应得2.5分，负偏离不扣分。 |
|  |  | 商务参数 （20） | “*”参数0项；“#”参数0项；常规参数8项，响应按对应分值得分，负偏离不扣分。 |

第四章 技术参数需求

一、等离子手术设备技术参数

4.1主机

*4.1.1 具有等离子双极电切和电凝的手术功能，标注明确使用年限。

#4.1.2 额定输出频率≥ 370KHz，切割模式下额定负载150Ω±10Ω,最大输出功率200 W±40 W， 凝血模式下额定负载100Ω±10Ω，最大输出功率120 W±24 W。

4.1.3 工作状态显示为液晶屏显示，≥5.6英寸，多界面可同时显示：动态阻抗、电极状态和切凝的模式、功率等图形、字母和数字。

#4.1.4 具有凝血模式和切割模式的输出选择及各模式输出功率的增减控制，并可显示，同时具有自动识别不同代码（不同形状）电极的功能。

4.1.5 具有超负荷保护装置，输出过载时终止输出并亮起提示灯。

4.1.6 具有切割模式手术时帮助判定组织效应的阻抗条图显示。

4.1.7 具有电极安装状态显示（未接上电极时显示闪烁）。

#4.1.8 具有最少一种切割模式、三种及以上凝血模式，凝血模式中至少包含双极凝血模式。（提供能证明满足此要求的注册文件或使用说明书作为支撑依据）

4.1.9 具有凝血模式或切割模式手术时输出功率设定值的闪烁显示。

4.2 双踏板脚踏开关

4.3  电极

#4.3.1 专用双极电极（双极环状电极），电极符合国家标准要求即医疗器械管理分类的医疗产品，要求与等离子主机为同一厂家产品。

4.3.2  专用双极电极（多形状电极），具有多种手术配套用的双极电极，包括环状、铲状、犁形电极、杆状、针状、钩状、电凝钩(腹腔镜手术用)、腹腔镜用双极电凝钳、多功能凝切钳等临床常用形状，其中杆状和针状需满足270mm、330mm、570mm三种规格长度。

4.4电切内窥镜，要求与等离子主机为同一生产厂家匹配产品。

4.4.1 内窥镜，30°4mm×302mm高清内窥镜,可高温高压消毒。

4.4.2 被动式操作器，被动式，新型人体工程学被动式工作手件，前操控手柄可同时四手指抓握，从中指至小指由上至下逐渐向后倾斜，与后拇指始终形成圆弧型的自然抓握状态，可提高操控性，减少操作疲劳。

4.4.3 外鞘，26Fr设置进、出水通道和控制开关，保持进出水垂直对流。

4.4.4 内鞘，24Fr  可360°旋转。

4.4.5 冲洗接头、闭孔鞘芯、内鞘进水接头，要求可连续进出水冲洗，对流遇尿道狭窄时可配合内鞘实现腔内进水，实施单鞘手术。

注： 参数中标注“*”号的参数为关键性技术参数，共1项，不满足为无效投标；参数中标注“#”号的参数为重要性技术参数，共4项，响应每项加5分，负偏离每项扣5分；常规参数12项，响应每项得2.5分，负偏离不扣分。

二、电切内窥镜系统配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等离子电切内窥镜 | 1套 |  |
| 1.1 | 等离子功率源（主机） | 1台 |  |
| 1.2 | 双踏板脚踏开关 | 1台 |  |
| 1.3 | 等离子双极电切电凝系统专用双极环状电极 | 2支 |  |
| 1.4 | 专用双极电极针状、滚筒电极各1支 | 2支 |  |
| 1.5 | 电切内窥镜 | 1套 |  |
| 1.5.1 | 内窥镜 | 1支 |  |
| 1.5.2 | 被动式操作器 | 1把 |  |
| 1.5.3 | 外鞘 | 1支 |  |
| 1.5.4 | 内鞘 | 1支 |  |
| 1.5.5 | 内鞘进水接头 | 1个 |  |
| 1.5.6 | 冲洗接头 | 1个 |  |
| 1.5.7 | 闭孔鞘芯 | 1支 |  |
| 1.5.8 | 冲洗器 | 1套 | 350ml |

第五章 商务参数需求

5.1 安装调试及验收（提供安装调试服务承诺书）

5.1.1 中标人必须提供1年内新机（以合同签订日期推算），且要符合投标参数，中标后同意提供样机校验参数，对于提供虚假参数中标的，一经发现，单位有权取消中标人中标资格，并追究其相应责任；

5.1.2中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良，确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全，承担信息系统接入费用；

5.1.3 在货物到达使用单位，中标人应派技术人员到达采购人指定安装地点开箱清点货物，免费提供安装、调试，开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任，且须无条件更换；

5.1.4 在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告；设备验收签字前产生的所有费用及安全责任均由中标人承担。

5.2 技术服务（含培训）要求

5.2.1 应向采购人随设备提供全套设备技术资料；

5.2.2 应在设备完成安装调试后向采购人技术人员提供操作、保修、维修、使用培训服务，提供培训计划。

5.3 售后服务要求

5.3.1 质保期（保修期）：除招标文件其他条款另有规定外，整机质保期（保修期）≥1 年，质保1年不加分，在1年基础上每增加1年整机质保增加1分，总加分不超过6分，提供设备质量保证承诺书；

5.3.2 售后服务响应：有专职工程师提供24小时电话服务，接到通知后24小时之内到达现场（包括所有节假日），保证全年98%的开机率，所有费用由卖方承担。提供所投货物制造商在国内的售后服务机构的名称、办公地点和专职工程师联系方式。