怀化市第五人民医院

招标文件

采购项目名称：全自动阴道微生态分析采购项目

采   购   人：怀化市第五人民医院

采  购 编 号：2025015

目   录

第一章  采购公告	3

第二章  投标资料表	5

第三章  评价体系与标准	6

第四章  技术参数说明	8

第一章 采购公告

根据临床需要，对下列采购项目进行院内公开招标采购，欢迎符合资质的经销商、厂商投标。

| 标的名称 | 数量 | 预算价格 |
| --- | --- | --- |
| 全自动阴道微生态分析仪 | 1 | 5万元 |
| 阴道微生态仪配套试剂清单如下： |  |  |
| 阴道微生态联合检测试剂 | 每人份 | 18.55元 |
| 计数板 |  |  |
| 其他辅助试剂耗材 |  |  |

一、项目概况

- 1.1.1 项目名称：全自动阴道微生态分析采购项目

- 1.1.2 采购编号：2025015

1.1.3 采购方式：竞争性磋商（综合评分法）

1.2 投标人的资格要求

1.2.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人。

1.2.2 要求投标人遵守国家有关法律、法规、规章制度，具有良好的商业信誉，具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录。

1.2.3 要求投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，并在投标文件中提供相关证明文件。

1.2.4 要求投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.5 投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提交截图证明。

1.3 投标及开标事宜

1.3.1投标人需提供的相关材料和标书要求详见招标文件，按招标文件要求制作投标文件并胶装成册密封，一正一副，加盖公章。

1.3.2报名截止时间：2025年7月22日17:00止（北京时间）

1.3.3报名地点：怀化市第五人民医院运营管理部(行政一楼）

1.3.4开标时间：2025年7月23日15：30 （北京时间）

1.3.5开标地点：怀化市第五人民医院行政四楼开标室

1.4 联系方式

采购人：怀化市第五人民医院

联系人：张先生18774770386

电  话：0745-2788939

- 投标资料表

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 说 明 |  |
| 2.1.1 | 采购人名称：怀化市第五人民医院 |
| 2.2 招标文件 |  |
| 2.2.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 2.3 投标文件的编制 |  |
| 2.3.1 | （境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具。 |
| 2.3.2 | （境外货物）进口环节关税和增值税：无 |
| 2.3.3 | （境外货物）其他伴随的服务费用：无 |
| 2.3.4 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 2.3.5 | 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 |
| 2.3.6 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 2.3.7 | 投标有效期：60天。（自响应文件提交截止日计算） |
| 2.3.8 | 投标文件份数：正本一份，副本一份，加盖投标单位公章。 |
| 2.4 投标文件的递交 |  |
| 2.4.1 | 投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 2.5开标与评标 |  |
| 2.5.1 | 评标委员会由使用科室负责人，财务科负责人，采购人专家库随机抽取的专家组成。 |
| 2.5.2 | 评标方法：竞争性磋商 |
| 2.5.3 | 定标原则：综合评分法 |
| 2.6 授予合同 |  |
| 2.6.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起十五日内 |
| 2.6.2 | 履约保证金：无 |

- 第三章  评价体系与标准

- 3.1 本评标办法采用竞争性磋商方法。

- 3.2 评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

- 3.3 本次招标采用综合评分法进行评审，在满足招标方技术和质量要求的情况下，采用评分最高者中标；

- 3.4 资格、符合性评审条款

| 序号 | 评审目录 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3.4.1 | 形式评审标准 | 投标供应商名称 | 与营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械经营备案凭证等一致 |
| - 3.4.2 |  | 投标函签字盖章 | 投标文件中要求签字的页面，应由投标供应商的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名；投标文件均需加盖投标单位公章。 |
| - 3.4.3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| - 3.4.4 |  | 资格要求 | 供应商取得医疗器械经营许可证和医疗器械经营备案凭证 |
| - 3.4.5 |  | 财务要求 | 财务状况良好且无亏损。投标人为新成立的，须提供成立至今的月或季度财务报表复印件或自本招标公告发布之日起由投标人基本开户银行出具的资信证明原件。 |
| - 3.4.6 |  | 信誉要求 | 投标供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的不良行为记录；中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/渠道查询无不良记录；查询时点为投标报名截止时间开始。 |
| - 3.4.7 | 响应性 评审 标准 | 投标报价 （30分） | 设备报价5分（仪器投标报价得分：仪器报价10000元以内得5分，10000-15000元4分,15000-20000元得3分，20000-25000元得2分，25000-30000元得1分，30000元以上不得分）； 试剂报价25分（以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，试剂投标报价得分=每人份评标基准价／投标报价×25分）。 |
|  |  | 技术参数 （50分） | “*”参数2项，为关键参数，偏离视为无效响应文件；“#”参数2项，为重要参数，负偏离每项扣5.5分；常规参数13项，响应加3分，负偏离不扣分。 |
|  |  | 商务参数 （20） | “*”参数0项；“#”参数0项；常规参数8项，响应按对应分值得分，负偏离不扣分。 |

第四章 技术参数需求

全自动阴道分泌物综合分析仪技术参数

4.1.* 检测原理：形态学镜检与功能学检测。

4.2.* 免费提供仪器运行除主试剂外所有辅助耗材（如：一次性吸头、无菌采样拭子、样本稀释液 等），所有仪器相关试剂耗材报价单必须如实提供，附在招标文件后，否则视为免费提供使用。

4.3.试剂检测项目要求：pH值、过氧化氢检测、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、N-乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶。（提供产品注册证材料证明）。（3分）

4.4.显微镜要求：内置显微镜，物镜需要有高倍镜（40×）和低倍镜（10×）并存，实现自动对焦、自动切换高低倍镜，选择清晰点进行拍照并录制视频后上传；或者内置显微镜系统，数字图像成像系统，采用深度学习技术和多层多点融合聚焦技术，保证图片清晰，避免故障。视野数：10×倍镜≥10个视野；40×倍镜≥100个视野。（3分）

4.5.仪器检测项目：一机两测，实现一次性完成镜检和功能学检测项目。镜检项目至少包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、霉菌、滴虫、菌丝、清洁度、微生态评价、AV评分、Nugent评分。（3分）

4.6.# 吸样加样装置：采用一次性TIP头，具有防止管道堵塞功能，不与样本直接接触，避免交叉污染。（5.5分）

4.7.自动废弃卡板装置：自动推出计数板和检测卡至废弃槽；废弃槽具有满载报警功能。（3分）

4.8.试剂检测要求：妇科分析用染色液：浸润式均匀染色，针对复杂的妇科标本成分，对样本有型成分进行染色，保证检出率和准确率。无需另外配置染色仪，一次性细胞计数板，保证成像清晰度高，一次性计数板可保存复检。（妇科分析用染色液与一次性细胞计数板需提供产品注册证材料证明）（3分）

4.9.# 拓展功能：产品具有可扩展性，可扩展真菌荧光检测与革兰玻片扫描。（5.5分）

4.10.样本处理方式：完全地模拟人工镜检的原理，采用一次性计数板实现自动加样混合至内腔，完成自动制片，自动成像、自动上传图像、自动判读检测结果。（3分）

4.11.检测模式：多模式可选（干化学、有形成分、全部模式）。

检测进样通道：一次可进样量≥60个样本，批量检测速度≥70个标本/小时。（3分）

4.12.装载贮藏位：计数板≥100片；检测卡≥80片。（3分）

4.13.图像获取方式：通过大数据、人工智能算法或图像特征提取原理对拍摄到的全部粒子进行自动识别，对镜检结果自动判读。（3分）

4.14.自动温育：为保证温育效率，同时温育贮藏≥40个测试，恒温37度，正负偏离不超过1度，保证反应时效及结果准确可靠。（3分）

4.15.配备仪器主机+台式电脑+彩色喷墨打印机，仪器使用期限≥8年。提供仪器与实验室LIS系统连接。（3分）

4.16.仪器结果符合率： 仪器识别自动分析准确率不低于95%。（3分）

4.17.采图方式：多层多点自动聚焦，全视野扫描，自适应采图。（3分）

评审小组认为供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提交数据电文形式的说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评判小组将其作为响应无效处理。

第五章 商务参数需求

5.1 安装调试及验收（提供安装调试服务承诺书）

5.1.1 中标人必须提供1年内新机（以合同签订日期推算），且要符合投标参数，中标后同意提供样机校验参数，对于提供虚假参数中标的，一经发现，单位有权取消中标人中标资格，并追究其相应责任；（2分）

5.1.2中标人配合和指导采购人对货物储存、安装和使用场地的建设或改良，确保货物达到规定的使用环境，保证使用条件安全，承担信息系统接入费用；（2分）

5.1.3 在货物到达使用单位，中标人应派技术人员到达采购人指定安装地点开箱清点货物，免费提供安装、调试，开箱如有缺货、错装、损坏或技术问题，中标人应承担全部责任，且须无条件更换；（2分）

5.1.4 在验收报告出具前，中标人需按相关规定，委托国内具备资格的单位对货物进行检验并出具报告；设备验收签字前产生的所有费用及安全责任均由中标人承担。（2分）

5.2 技术服务（含培训）要求

5.2.1 应向采购人随设备提供全套设备技术资料；（2分）

5.2.2 应在设备完成安装调试后向采购人技术人员提供操作、保修、维修、使用培训服务，提供培训计划。（2分）

5.3 售后服务要求

5.3.1 质保期（保修期）：除招标文件其他条款另有规定外，整机质保期（保修期）≥1 年，质保1年不加分，在1年基础上每增加1年整机质保增加1分，总加分不超过6分，提供设备质量保证承诺书；（6分）

5.3.2 售后服务响应：有专职工程师提供24小时电话服务，接到通知后24小时之内到达现场（包括所有节假日），保证全年98%的开机率，所有费用由卖方承担。提供所投货物制造商在国内的售后服务机构的名称、办公地点和专职工程师联系方式。（2分）